柳州市妇幼保健院医疗设备采购比价公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢治疗车 | 3 | 台 | - 材质：不锈钢 - 尺寸：约550*400*800mm - 单抽屉、上下两层 |
| 2 | 小儿按摩床 | 6 | 张 | - 材质：不锈钢，海绵床垫 - 尺寸：约120*60*60cm |
| 3 | 激光系统维修 | 1 | 项 | - 品牌：莱卡 - 故障情况：激光破膜仪系统软件无法打开，无法检测到加密狗，拟更换加密狗 |
| 4 | 黄疸治疗箱维修 | 1 | 项 | - 2台新生儿蓝光治疗箱LED蓝光灯板使用时间过长，需更换2组蓝光LED灯板 |
| 5 | 麻醉科监护仪维修 | 1 | 项 | - 品牌：GE 欧美达 - 故障情况：腔内体温探头损坏，需更换2条腔内体温传感器 |
| 6 | 激光治疗仪维修 | 1 | 项 | - 品牌：翠绿宝石激光治疗已 - 故障情况：水泵无法泵水，导致水压低而报警 |
| 7 | 颈椎弧度牵引治疗仪维修 | 1 | 项 | - 更换同型号液晶屏 |
| 8 | 乳汁成分分析仪维修 | 1 | 项 | - 管路堵塞，蠕动泵损坏，需维修蠕动泵，清晰管路 |
| 9 | PCR仪维修 | 1 | 项 | - PCR仪热盖无法稳定在105°，报错终端认为热盖温度控制异常，实验无法正常进行，需更换PCR仪热盖 |
| 10 | 供应室高压锅维修 | 1 | 项 | - 品牌：德国MELAG 台式蒸汽灭菌器 - 故障情况：灭菌器无法进水，运行即报警“no feed water”，经现场检查为进水电磁泵及电磁阀故障，导致纯净水无法进入消毒仓，需更换进水装置 |
| 10 | 内镜呼吸系统维修 | 1 | 项 | - 品牌：奥林巴斯 290 - 故障情况：需更换氙灯光源 |
| 11 | 超声刀手柄维修 | 1 | 项 | - 解码超声刀手柄，重置使用次数 |
| 12 | 超声刀导线维修 | 1 | 项 | - 品牌：强生 - 故障情况：维修超声刀手柄连接线 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2021年12月23至2021年12月28日8:00-12:00，14:45-17:45（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。

四、截止时间：2021年12月28日17:45时。

五、联系方式：

联系人：柳州市妇幼保健院医学装备科

联系地址：柳州市城中区映山街50号20楼

电话：0772-2818982

邮箱：lzfysbk@126.com

柳州市妇幼保健院医学装备科

2021年12月23日