**设备维修及配件采购院内比价公告**

    柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 需 求 |
| 1 | 中科美伦DR维修 | 1 | 项 | 中科美伦DR出现千伏调高110KV时不能曝光，检查为探测器电源坏，需要更换探测器电源。 |
| 2 | 中科美菱冰箱维修 | 1 | 项 | 一台中科美菱冰箱不制冷，检查为冰箱温度控制器和散热风扇故障，需要更换温度控制器和散热风扇。 |
| 3 | 新生儿医用光疗垫 | 2 | 块 | 适用于宁波戴维辐射抢救台。 |
| 4 | 血压计手腕带 | 10 | 只 | 适用欧姆龙腕式血压计。 |
| 5 | 安装呼叫铃系统 | 1 | 项 | 安装一套无线呼叫铃系统（含呼叫主机和呼叫分机，大约30个位置） |
| 6 | 安装输液走轨、吊杆 | 1 | 项 | 安装1套输液走轨和吊杆，约输液走轨10个和吊杆30个。 |
| 7 | 高温干燥柜维修 | 1 | 项 | 山东新华高温干燥柜需要更换离心风机3个，侧门电热管1根，密封胶条2条。 |
| 8 | 手消机维修 | 1 | 项 | 一台上海利尔康手消机不能工作，查为控制板坏，需要更换控制板。 |
| 9 | 无影灯维修 | 1 | 项 | 一台德国ALM手术无影灯现一边灯不亮，经过检查为无影灯一边灯控制器烧坏，需要更换控制器。 |
| 10 | 史赛克摄像头电缆线维修 | 1 | 项 | 一台史塞克1288摄像系统经过维修检查为1288HD摄像头电缆老化，需要更换整条全新摄像头电缆。 |
| 11 | 指脉氧探头 | 2 | 根 | 适用迈瑞监护仪，成人通用。 |
| 12 | 手术间电动门维修 | 1 | 项 | 欧尼克电动门现出现不能开关现象，检查为门控制器烧坏，不能修复，需要更换全新门控制器。 |
| 13 | 飞利浦彩超维修 | 1 | 项 | 超声科一台飞利浦超声机开机后不能显示探头图像，检查为通道板acq板损坏，现更换主要配件，维修acp板。 |
| 14 | 校准爱康酶免仪 | 1 | 项 | 一台爱康全自动酶免仪每年都需要定期计量检测，同时提供计量检测合格报告。 |
| 15 | 马丁鼻塞 | 10 | 个 | 适用马丁CPAP，规格：XS最小号 |
| 16 | 冰箱蒸发器维修 | 1 | 项 | 一台海尔双门冰箱的蒸发器老化损坏，需要更换两块蒸发器，并重新充氟。 |
| 17 | 暖箱轮子 | 30 | 个 | 适用于宁波戴维暖箱 |
| 18 | 高压锅维修 | 1 | 项 | 一台山东新华压力消毒柜经过维修判断加热管烧坏，需要更换。 |
| 19 | 磁共振压力泵维修 | 1 | 项 | 飞利浦1.5T磁共振需要更换一台压力泵。 |
| 20 | 磁共振计量检测 | 1 | 项 | 磁共振每年都需要定期计量检测，同时提供计量检测合格报告。 |
| 21 | 洗手槽改造 | 1 | 项 | 3台洗手槽有部份为手动水龙头控制，需要把所有的手动水龙头改成电控自动水龙头。 |
| 22 | 电极片 | 200 | 包 | 适用于尔听美听力筛查仪，可重复使用。 |
| 23 | B超硬盘维修 | 1 | 项 | 一台GE床边彩超由于使用频率高，现不能启动，硬盘不工作，检查为硬盘损坏，不能修复，需要更换硬盘，并且重新安装软件。 |
| 24 | 流量传感器 | 3 | 个 | 适用于SLE高频呼吸机 |
| 25 | 纯水机维修 | 1 | 项 | 纯水机其中一只树脂罐老化有裂纹，不能修补，需要更换树脂  罐和里面的树脂。 |
| 26 | 更换SLE氧电池 | 1 | 项 | 一台SLE5000 呼吸机现报警氧浓度监测故障，检查为耗材氧电池已老化衰减，需要更换氧电池。 |
| 27 | 发生器、通气管路及附件 | 5 | 套 | 5套medin发生器和通气管以及  5个XL鼻塞，适用于medin无创呼吸机。 |
| 28 | 更换串联质谱配置氮气发生仪耗材 | 1 | 项 | AB串联质谱仪其配套的氮气发生器更换1套耗材含入口滤芯、排水滤芯、除碳滤芯、空压机维护包等。 |
| 29 | 加装氧气设备带 | 1 | 项 | 加装2条氧气设备带（含氧气终端、控制阀门、呼叫铃、床头灯等）。同时呼叫铃需要联入病区总呼叫铃系统。 |
| 30 | 呼吸管路带加热丝 | 3 | 套 | 费雪派克湿化器带加热导丝的900MR管路其接口处老化裂开，需要维修或更换3套带加热丝的 900MR管路。 |
| 31 | 听力筛查仪维修 | 1 | 项 | 1台上海企仁听力筛查仪检测数据不准，检查为探头故障，需要维修或者更换；同时按键膜已老化破裂，也需要更换。 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2024年10月17日至2024年10月18日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。

四、截止时间：2024年10月18日17:00时。

五、联系方式：

联系人：采购中心

联系地址：柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6层

电话：19978260890

邮箱：[GFELZYYCGZX@126.com](mailto:邮箱lzfyzb@163.com)

采购中心

2024年10月17日