柳州市妇幼保健院院内比价采购公告

柳州市妇幼保健院就以下项目进行院内比价采购，邀请合格的供应商参与报价。

一、比价项目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 需 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多普勒胎心仪 | 1 | 台 | 3000 | - 一、设备用途说明；用于医疗单位胎儿心率测量、监测。 - 二、主要技术规格： - 1.▲标配双探头，满足孕早期和孕晚期不同测量需求。 - 2.▲每个探头标配保护座，且可存储耦合剂。 - 3.▲最早可检测出≤10周的胎儿心血管壁的搏动。 - 4.标配充电底座挂墙进行充电，也能直接连接机器充电。 - 5.▲内置双扬声器，胎心音清晰洪亮。 - 6.▲探头额定声工作频率：2.2MHz、3.3MHz，允差±5% 。 - 7.综合灵敏度（在探头表面距离200mm处）：≥90dB。 - 8.LED屏高亮显示胎心率，显示和测量范围：不小于30bpm～240bpm，误差≤±2bpm。 - 9.连续工作时间：≥6小时。 - 10.声输出参数符合《GB/T 16846-2008医用超声诊断设备声输出公布要求》标准中免于公布的条件P_＜1MPa；Iob＜20mW/cm2；Ispta＜100mW/cm2 - 11.正常工作条件： - 环境温度：5℃～40℃ - 相对湿度：≤80% ， - 大气压力：70kPa～106kPa 。 |
| 2 | 24小时监测温湿度记录仪 | 2 | 台 | 6000 | - 设备用途：用于药库温湿度监测 - 技术参数要求： - 通讯方式：4G - 传感器型号 温度：NTC热敏电阻; 湿度：霍尼韦尔 - 传感器线长：5米 - 通道 标配 一温一湿可扩展：两温两湿度或一湿三温度或四温 - 温度范围：-40°C~70°C - 湿度范围：10%RH~90%RH - 温度精度： ±0.5°C(0°C~40°C)±1°C(-25°C~0°C)±2°C(其他) - 湿度精度：±5%RH - 分辨率： 温度：0.1°C湿度：0.1％RH - 存储容量：20000组 - 记录间隔：1分钟～24小时， - 报警类型 蜂鸣器外接声光报警器 - 报警方式 短信、微信、APP、语音邮件推送 - 电池：3.7V 2200mAh可充电锂电池 - 电池寿命：电池可持续工作不低于6h - 供电方式：电源适配器：12V/2.5A(DC) - 屏显类型：LCD屏 |

二、供应商资格条件：

参加本项目报价的供应商应符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或自然人。

2、具有良好的商业信誉及无行贿犯罪记录。

3、满足销售所投产品、提供服务的资质。

三、符合资格的供应商应当在2025年6月10日至2025年6月11日8:30-12:00，13：30-17:00（周六、周日除外）通过电子邮件或电话，了解项目要求并报名。报名后可将报价单发送到指定邮箱或邮寄至指定地址。

四、截止时间：2025年6月11日17:00时。

五、联系方式：

联系人：采购中心 钟老师

联系地址：柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6层

电话：19978260890  0772-2205088

邮箱：GFELZYYCGZX@126.com

邮寄地址：广西柳州市鱼峰区博园大道50号8号楼6楼采购中心

采购中心

2025年6月10日